中华人民共和国国家标准

GB/T□□□□□-20□□

颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

Particulate-Bioaerosols sampling and analysis—General

（征求意见稿）

发布

20□□-□□-□□发布20□□-□□-□□实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

1	适用范围	4

2	规范性引用文件	4

3	术语和定义	4

3.1	微生物microorganism	4

3.2	细菌bacteria	4

3.3	病毒virus	5

3.4	真菌fungi	5

3.5	真菌孢子fungi spore	5

3.6	毒素 toxin	5

3.7	生物气溶胶bioaerosol	5

3.8	粒子空气动力学粒径particle aerodynamic diameter	5

3.9	采样环境sampling ambient	5

3.10	采样sampling	5

3.11	撞击式采样 impaction sampling	5

3.12	冲击式采样 impingement sampling	5

3.13	滤膜采样filter sampling	6

3.14	离心式采样 centrifugalsampling	6

3.15	大流量采样采样 high volume sampling	6

3.16	静电吸附采样 electrical attraction sampling	6

3.17	自然沉降采样natural sinking sampling	6

3.18	生物气溶胶采样器bioaerosolsampler	6

3.19	面速度face velocity	6

3.20	采样介质sampling medium	6

3.21	生物采样效率biological sampling efficiency	7

3.22	物理采样效率physical sampling efficiency	7

3.23	总采样效率total sampling efficiency	7

3.24	培养分析culture-based analyses	7

3.25	菌落计数colony count	7

3.26	菌落形成单位Colony Forming Unit，CFU	7

3.27	微生物总数total number of microorganisms	7

3.28	可培养微生物数culturable number of microorganisms	7

3.29	分析空白对照analytical blank value	7

3.30	现场空白对照field blank value	8

4	生物气溶胶采样	8

4.1	生物气溶胶采样方法的选择	8

4.1.1	细菌气溶胶采样方法	8

4.1.2	真菌气溶胶采样方法	9

4.1.3	病毒气溶胶采样方法	9

4.1.4	毒素气溶胶采样方法	9

4.2	生物气溶胶采样器选择	10

4.2.1	采样器的要求	10

4.2.2	采样器类型	10

4.3	采样辅助器材	11

4.3.1	采样介质	11

4.3.2	样品包装	11

4.3.3	人员防护	11

4.3.4	消毒	12

4.4	采样程序	12

4.4.1	采样前准备	12

4.4.2	采样器核查	12

4.4.3	采样点设置	12

4.4.4	采样时间设定	12

4.4.5	对照设置	13

4.4.6	采样记录	13

4.4.7	样本包装和运输（针对不同介质的运输和保存原则）	13

5	样品分析	14

5.1	生物气溶胶的定量分析	14

5.1.1	不同采样介质的样本定量分析要求	14

5.1.2	培养观察	15

5.1.3	计数	15

5.1.4	结果计算和表达	15

5.2	生物气溶胶的定性分析	16

5.2.1	形态学分析	16

5.2.2	生化反应分析	17

5.2.3	血清学分析	17

5.2.4	PCR分析	17

5.2.5	基因序列测序分析	17

附录A生物气溶胶采样器的性能和选择原则	18

附录B生物气溶胶采样和定量分析（培养分析法）记录	19

附录C 生物气溶胶定性分析（非培养分析法）记录	24

前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中国人民共和国动物防疫法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律、法规，保护空气环境，防治生物污染，为加强对室内外空气生物气溶胶污染排放的监测方法和测量提供技术标准，预防和控制空气传染病的发生和流行，保障人体健康、动物和植物安全，维护良好的生态环境，制定本标准。

本标准规定了生物气溶胶的采样原理、方法，以及生物成分定量和定性分析的要求。

本标准为首次发布。

本标准由全国颗粒表征与分检级筛网标准化技术委员会委员（SAC/TC186）提出并归口管理。

本标准主要起草单位：……

本标准主要起草人：李劲松……

颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

- 适用范围

本标准规定了环境空气中颗粒生物气溶胶的测试原理和方法，包括对环境空气中不同特性的生物气溶胶采样、定量分析或定性分析的原理和方法；本标准的生物气溶胶包括细菌、病毒、真菌和毒素。本标准适用于室外空气环境和室内空气环境的生物气溶胶的采样和分析。

警告：本标准可能包含危险材料、操作和设备。本标准没有包含使用本标准时包含的安全问题，使用者在使用本标准前应当建立相应的安全防护措施。

- 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T 16293-2010 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法

GBT-16294-2010_医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法

GB/T 18203-2000 室内空气中溶血性链球菌卫生标准

GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法第3部分：空气微生物

HJ/T 375-2007环境空气采样器技术要求及检测方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 微生物microorganism

一大类极为多样性的微小生物，包括细菌、立克次体、霉菌、病毒等。

  - 细菌bacteria

缺乏核膜及细胞器的、通过无性繁殖的、在显微镜下才可见一大类原核生物。细菌平均长约1m，直径0.5m。

  - 病毒virus

一种极小的、结构简单的、只有寄生在动物、植物和细菌体内才能繁殖的致感染性微生物。病毒的直径介于20nm～400nm。

  - 真菌fungi

具有真正细胞核，能产生孢子而没有叶绿素，一般能进行有性和无性繁殖，常具分枝的丝状营养体。本标准中所指真菌即为丝状真菌，往往在潮湿的气候条件下大量生长繁殖，长出肉眼可见的丝状、绒状或蛛网状的菌丝体。

  - 真菌孢子fungi spore

由特化的子实体产生并释放出，在适宜的温度、湿度和营养供应条件下可生长为新个体的繁殖体。真菌孢子具有小、轻、干、多以及形态色泽各异、休眠期长和抗逆性强等特点。

  - 毒素 toxin

是指生物体在生长代谢过程中产生的有毒物质。从来源分有细菌毒素、真菌毒素、植物毒素和动物毒素四类；从成分性质来分有蛋白质毒素和非蛋白质毒素。

  - 生物气溶胶bioaerosol

含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系称之为生物气溶胶。生物性成分包括细菌、病毒、真菌、毒素等。生物气溶胶粒子粒径一般在0.001m～100m之间。

  - 粒子空气动力学粒径particle aerodynamic diameter

指某一种的粒子，无论其形状、大小和密度如何，在空气中的沉降速度与一种密度为1的球形粒子的沉降速度一致时的该粒子的直径。

  - 采样环境sampling ambient

各种室内外适于生物气溶胶采集的场所。

  - 采样sampling

在采样场所使用采样装置采集生物气溶胶的操作过程。

  - 撞击式采样 impaction sampling

利用惯性作用，通过喷嘴、喷口或裂隙的加速作用把生物气溶胶粒子采集到固体介质表面的气溶胶采集方式。

  - 冲击式采样 impingement sampling

能够使具有足够大惯性的气溶胶粒子撞击液体并进入液体介质中的气溶胶采集方式。

  - 滤膜采样filter sampling

生物气溶胶粒子通过各种滤材时，滤材小孔对粒子的阻留或（/和）滤材对粒子的静电吸引阻留作用，将粒子捕获在滤材上的采集方式。

  - 离心式采样 centrifugalsampling

一种让气体以高速旋转所产生的离心力将生物气溶胶粒子与气流分开并撞击到固体介质表面上或富集到液体介质里的采集方式。

  - 大流量采样采样 high volume sampling

以500L/min以上的采样流量把生物气溶胶采集到液体里或固体介质上的采样方式。

  - 静电吸附采样 electrical attraction sampling

用多种方法使生物气溶胶粒子带上电荷，在电场的作用下通过静电吸附收集生物气溶胶粒子的采集方法。

  - 自然沉降采样natural sinking sampling

生物气溶胶粒子在重力作用下自然下沉降落到采样面-微生物营养琼脂平皿表面的采集方式。

  - 生物气溶胶采样器bioaerosolsampler

用来采集环境生物气溶胶样本的机械装置，一般由采样头、抽气泵、流量计、控制和采样介质等组件构成。

  - 面速度face velocity

气体体积除以气流通过区域截面有效面积的值。

注1：面速度的单位为m/s。

  - 采样介质sampling medium

用来捕获、承载生物气溶胶粒子的物质。一般要求采样介质具有稳定性、粘附性、无毒性、抗蒸发、水溶性等基本性能。

注：（1）采样时，如果考虑生物气溶胶粒子中生物成分的活性，应选固体或半固体培养基、含有营养成分的液体、中性液体等；

（2）采样时，如果不考虑生物气溶胶粒子中生物成分的活性，仅考虑生物气溶胶粒子采样效率，可选择多种采样介质，如固体或半固体培养基、含有营养成分的液体、中性液体、滤膜等。

  - 生物采样效率biological sampling efficiency

生物采样效率指生物气溶胶采样器在采样过程中保持生物气溶胶粒子中微生物活性，且微生物培养繁殖能力不变的百分率。

注：生物采样效率不仅考虑采样过程中的物理采样效率，同时还考虑采样的压力及分析中对微生物的影响。指采集到的生物没有丧失活性，可以培养。生物采样效率具有种属特异性，不同的微生物生物采样效率不同。

  - 物理采样效率physical sampling efficiency

在采样场所采样器采集悬浮的特定大小粒子的能力。在一定的空气学动力直径和其他流体参数的情况下测定。

  - 总采样效率total sampling efficiency

生物气溶胶采样器的物理采样效率和生物存活效率的乘积。

  - 培养分析culture-based analyses

微生物在培养介质上的繁殖生长。

注：检测的前提是可以生长和繁殖。

  - 菌落计数colony count

在选定的培养条件下培养后，微生物在培养介质上长出的可见的微生物菌落数量。

  - 菌落形成单位Colony Forming Unit，CFU

可培养的微生物数量的表达单位。

注1：一个菌落形成单位能从单个微生物形成，也可以是多个微生物的聚集体或者是一个或者多个微生物黏附在一个粒子上。

注2：生长出的菌落数量跟培养条件有关。

  - 微生物总数total number of microorganisms

按照一个微生物或相应测试方法确定的微生物数量。

注：包括活的和死的微生物的数量。

  - 可培养微生物数culturable number of microorganisms

具有可培养和繁殖能力的微生物数量。

  - 分析空白对照analytical blank value

为了保证在全部分析过程中没有显著的污染出现，设置一个覆盖分析全过程的阴性对照样品，阴性样品包含分析步骤，包括高压、平板制备、悬浮和提取、稀释、培养、计数等过程。

  - 现场空白对照field blank value

为了确保在全部测试步骤中没有出现显著污染，以核查操作者能够承担任务的量化水准，由一个空白样品决定，空白样品包含全部测试步骤，包括准备、采样、运输、和分析。

注：现场空白样品是在采样过程中同时采样，但不通过采样器吸取空气。现场空白对照结果代表在采样过程中通过操作采样介质进入样本中微生物的数量。现场空白对照值不用来校正测试结果，但用于检查采样误差。

- 生物气溶胶采样

生物气溶胶的浓度、粒径、活性等具有不确定性和不稳定性，且不同的生物成分对采样过程的耐受力差异很大，且生物成分的分析方法也不相同。因此，在充分考虑生物气溶胶上述特点外，还应结合采样环境和采样目的，决定采样方法和选用采样器种类。

  - 生物气溶胶采样方法的选择

    - 细菌气溶胶采样方法

撞击式采样、冲击式采样、滤膜采样、离心式采样、静电吸附采样、自然沉降采样等采样方法均适用于细菌气溶胶的采样。应根据具体的采样目的和分析方法，选择适合的采样方法。

      - 细菌气溶胶定量分析采样方法

细菌气溶胶的定量分析，即细菌气溶胶的细菌总数分析。可选择撞击式采样、冲击式采样、离心式采样、静电吸附采样、自然沉降采样等方法，优先选择撞击式采样方法。

自然沉降采样法仅限于洁净环境或外界干扰小的环境采样。

      - 细菌气溶胶定性分析采样方法

细菌气溶胶的定性分析，即细菌生物学特性分析。可选择撞击式采样、冲击式采样、滤膜采样、离心式采样、静电吸附采样等方法，优先选择冲击式采样和过滤采样方法。

    - 真菌气溶胶采样方法

撞击式采样、冲击式采样、滤膜采样、离心式采样、自然沉降采样等采样方法均适用于真菌气溶胶的采样。应根据具体的采样目的和分析方法，选择适合的采样方法。

      - 真菌气溶胶定量分析采样方法

真菌气溶胶的定量分析，即真菌总数分析。可选择撞击式采样、冲击式采样、滤膜采样、离心式采样、自然沉降采样等方法，优先选择撞击式采样和离心式采样（固体介质）方法。

      - 真菌气溶胶定性分析采样方法

真菌气溶胶的定性分析，即真菌生物学特性分析。可选择撞击式采样、冲击式采样、滤膜采样、离心式采样等方法，优先选择冲击式采样、过滤采样、离心式采样（液体介质）方法。

    - 病毒气溶胶采样方法

冲击式采样、滤膜采样、离心式采样（液体介质）、静电吸附采样、撞击式采样等采样方法均适用于病毒气溶胶的采样。应根据具体的采样目的和分析方法，选择适合的采样方法。

      - 病毒气溶胶定量分析采样方法

病毒气溶胶的定量分析，即病毒总数分析。可选择冲击式采样、滤膜采样、离心式采样（液体介质）、静电吸附采样、撞击式采样等方法，优先选择冲击式采样和离心式采样（液体介质）方法。选择撞击式采样时，应在琼脂表面涂抹一层薄的水溶性粘质层。

      - 病毒气溶胶定性分析采样方法

病毒气溶胶的定性分析，即病毒生物学特性分析。可选择冲击式采样、滤膜采样、离心式采样（液体介质）、静电吸附采样、撞击式采样等方法，优先选择冲击式采样和离心式采样（液体介质）方法。选择撞击式采样时，应在琼脂表面涂抹一层薄的水溶性粘质层。

    - 毒素气溶胶采样方法

冲击式采样、离心式采样（液体介质）、滤膜采样、撞击式采样等采样方法均适用于毒素气溶胶的采样。应根据具体的采样目的和分析方法，选择适合的采样方法。

      - 毒素气溶胶定量分析采样方法

毒素气溶胶的定量分析，即毒素质量数分析。可选择冲击式采样、离心式采样（液体介质）、滤膜采样、撞击式采样器等方法。选择撞击式采样时，应在琼脂表面涂抹一层薄的水溶性粘质层。

      - 毒素气溶胶定性分析采样方法

毒素气溶胶的定性分析，即毒素生物学特性分析。可选择冲击式采样、离心式采样（液体介质）、滤膜采样等方法。选择撞击式采样时，应在琼脂表面涂抹一层薄的水溶性粘质层。

  - 生物气溶胶采样器选择

    - 采样器的要求

所选用的生物气溶胶采样器应当具有明确的采样适用范围，包括总菌数、活菌数或者微生物组分进行采样。采样器应有明确的生物采样效率，并有物理采样效率和采集气溶胶粒子的空气动力学粒径范围，需说明采样介质类型以及对微生物存活的影响。

    - 采样器类型

由于不同采样方式在同一采样环境的采样效率有高低之分，因此，在选择生物气溶胶采样器时，应了解采样装置的原理、采样效率和采样介质类型，要了解不同采样方式的后续分析方法。根据采样器对粒子的捕获方式和采样介质的不同，可分为以下五类型：撞击式采样器、冲击式采样器、滤膜采样器、离心式采样器（分为柜体介质和液体介质）、静电吸附采样器。

      - 撞击式采样器  通过喷嘴、喷口或裂隙的加速作用把生物气溶胶粒子采集到固体或半固体介质表面的采样器。通常分为筛孔式、狭缝式的撞击式采样器。测量生物气溶胶粒径分布应选择六级撞击式采样器等；如果仅测量生物气溶胶的浓度，可以狭缝式采样器、筛孔式采样器或其他形式的撞击式采样器。

      - 冲击式采样器  基于用气流对液体的冲击、清洗或雾化等原理，经空气中的生物气溶胶粒子捕获在液体介质中的采样器。通常可以选择全玻璃液体冲击式采样器、气旋冲击式采样器等。这类采样器采样流量小，适用于高浓度的生物气溶胶采样；对浓度特别低的生物气溶胶还可以选择大流量采样器。

      - 滤膜采样器  把生物气溶胶粒子捕获在滤膜上的采样器。根据后续样本分析方法的需要，可以选择水溶性的滤膜或不溶性的滤膜。通常选择孔径为0.22m、0.48m和0.80m的滤膜。根据采样的实际需要，选择不同直径的滤膜，采样头的内径大小应与滤膜相匹配。

      - 离心式采样器  通过气体高速旋转所产生的离心力将生物气溶胶粒子与气流分开并撞击到固体介质表面上或富集到液体介质里的采集装置。这种采样器结构简单、体积小、重量轻、性能稳定可靠，采样流量适中。

      - 大流量采样器  以500L/min以上的空气采样流量，并把目标粒子分离、浓缩到采样介质中的采样装置。这种采样器适用于环境空气中低浓度目标生物气溶胶的采集。

      - 静电吸附采样器  用多种方法使生物气溶胶粒子带上电荷，利用静电吸附原理，在电场的作用下收集生物气溶胶粒子的采样装置。这类采样器适用于病毒气溶胶的采集，对病毒气溶胶存活力无明显降低；大流量静电吸附采样器适用于低浓度病毒气溶胶的采集。

      - 自然沉降采样  粗略测量空气微生物粒子沉降量的方法，测量细菌总数一般用营养琼脂培养基平皿采集，测量真菌总数一般用沙氏培养基平皿采集。

  - 采样辅助器材

采样辅助器材包括采样过程中试用的无菌采样介质、用于承载和运输的无菌容器、无菌器材（如镊子等）。

    - 采样介质

      - 在生物气溶胶采样过程中使用的无菌采样介质。

      - 固体采样介质包括各种固体营养琼脂、半固体营养琼脂和各种滤膜。

      - 液体采样介质包括生理盐水、磷酸缓冲液、营养液等各种液体。

    - 样品包装

      - 普通生物气溶胶采集样品的包装应满足防污染、防破碎、防溢洒的要求。

      - 生物气溶胶样品含有病原微生物，应按照国家或部委有关病原微生物样品包装要求对采集样品进行包装。

      - 在生物气溶胶采样过程中使用的无菌采样介质。

      - 固体采样介质包括各种固体营养琼脂、半固体营养琼脂和各种滤膜。

      - 液体采样介质包括生理盐水、磷酸缓冲液、营养液等各种液体。

    - 人员防护

      - 普通环境的生物气溶胶采样时，采样人员只需穿戴一般个人防护用品。

      - 特定环境（如洁净环境）的生物气溶胶采样或空气微生物采样，采样人员应按照国家相关标准或采样环境要求穿戴个人防护装备。

      - 采集含有病原微生物的生物气溶胶时，采样人员应按照国家或部委的病原微生物危害等级的防护要求穿戴相应防护等级的个人防护装备。

    - 消毒

      - 消毒剂应选用符合卫生消毒技术规范要求的消毒产品，应有时效性。

      - 采样前消毒，对采样器的采样头、相关器材、操作人员手等消毒。

      - 采样后消毒，采样器的采样头、样品包装容器、操作人员手等消毒。

  - 采样程序

    - 采样前准备

      - 根据采样任务和采样计划确定采样器类型、配件、辅助器材设备及其相应的数量。

      - 生物气溶胶采样使用器材应是无菌状态。

      - 影响生物采样效率的主要因素是干燥，采样前应考虑环境湿度、环境温度，以及所采菌落类型等影响因素，确定采样时间。

    - 采样器核查

      - 应根据使用说明书对采样器进行检查与维护。

      - 核查采样器的设定流量，采样流量误差应≤±5%，采样流量不满足要求的采样器应停止使用。

      - 现场核查，采样开始前，应现场检查采样器及其主要组件的完整性、采样器运行是否正常、采样流量是否在允许的误差范围内，以确保采样器经过运输后在采样现场能正常工作。

    - 采样点设置

      - 室外环境普通生物气溶胶采样，应根据生物气溶胶的来源位置、风向、风速和周边环境特点设置相应的采样点和采样点数量。

      - 特定环境（如洁净环境）应参照国家或其他相关标准要求进行设置。

      - 采集病原微生物的生物气溶胶时，应根据采样的目的和现场环境特点，设置采样点位置和数量。

      - 一般环境监测时，生物气溶胶采样器的采样入口通常安装高度为1.2m～1.6m。注：疑似出现人为故意施放生物危害或意外泄露现场，可直接选择疑似生物气溶胶危害源最靠近的位置安装采样器。

    - 采样时间设定

      - 影响采样时间设定的因素很多，包括采集的生物气溶胶类型、采样方法、采样器类型、采样介质类型、采样环境因素、后续分析方法等，在设定采样时间时应充分考虑这些影响因素，设定合理的采样时间。

      - 固体采样介质：撞击式采样器采样时间应≤15min，离心式采样器采样时间≤8min。

      - 液体采样介质：冲击式采样器采样时间应≤30min，干燥环境采样时间≤20min。

      - 滤膜采样介质：过滤式采样器采样时间应≤10min，若采集样本仅用核酸方法进行分析，采样时间不限。

      - 沉降采样：一般室内采样时间应≤30min，洁净环境采样时间应≤24hr。

      - 按生物气溶胶类型设定采样时间：通常细菌采样时间为5min～15min/1个样本，病毒细菌一个样本的采样时间为15min～30min/1个样本，真菌及孢子一个样本的采样时间为30min～24hr/1个样本。

      - 在整个采样过程中，应保证无菌操作。采样完毕后，取回采样介质时，应检查其完整状态，之后将其密封，以避免二次污染。

    - 对照设置

      - 设置一个分析空白对照样本。

      - 设置一个现场空白对照样本。

    - 采样记录

      - 在采样之前和采样过程中，应该填写采样报告，报告应对测试地点的环境应该有一个大致的描述（采样报告的范例请见附录B）。

      - 每个样本应标上唯一的标识。

      - 采样日期与时间。

      - 采样人员姓名。

      - 采样内容和采样点位置（地理坐标）。

      - 设备名称、型号、状态等。

      - 采样过程记录以及环境干扰情况（例如交通工具经过而引起扬尘等）。

      - 环境气象参数：气温、相对湿度、太阳辐射、风速、风向及气压。

      - 样本保管人员姓名。

    - 样本包装和运输（针对不同介质的运输和保存原则）

      - 采集的样本应在5～10hr内送到分析实验室。

      - 应当保护采集样本免受各种干扰（如光照、潮湿、干燥、受热、沾尘等），不同的采集样本在密封容器内的放置状态也不相同，一次性平皿采集样本在运输过程中应保持采样面朝下，液体采集样本在运输过程中应保持容器口朝上，滤膜采集样本在运输过程中应保持采样面朝上。

      - 包装好样本应在0°C～10°C条件下保存，将保存条件记录入报告中。

      - 运输过程中的温度10°C。运输过程的各项参数（温度、湿度、持续时间）应记录在报告中。

- 样品分析

生物气溶胶样本的分析方法可以分为定量分析和定性分析两种分析方法。

  - 生物气溶胶的定量分析

通过活微生物培养和增殖对样本中微生物的分析。

    - 不同采样介质的样本定量分析要求

      - 用固体或半固体培养基作为采样介质，主要适用于可培养的细菌、真菌直接计数或鉴定；可以把采集的样本直接放入恒温培养箱中，按细菌和真菌的培养的温度、湿度、培养时间等进行培养、观察、计数。

      - 用滤膜作为采样介质，可直接将滤膜采样面朝下贴在固体培养基上固体或或半固体培养基上，放入恒温培养箱中培养，按细菌和真菌的培养温度、适度、培养时间等进行培养、观察、计数。也可先把滤膜上附着的微生物洗脱下来，进行预处理，除去杂质，然后将菌悬液进行梯度稀释，每一个稀释度接种到固体或或半固体培养基上，放入恒温培养箱中培养，按细菌和真菌的培养温度、适度、培养时间等进行培养、观察、计数。

      - 用液体作为采样介质的样本，开展细菌真菌培养检测时，在涂布平皿培养前，应对采集的样本进行预处理，除去杂质，再对菌悬液进行梯度稀释，每一个稀释接种到固体或半固体培养基上，放入恒温培养箱中培养，按细菌和真菌的培养温度、湿度、培养时间等进行培养、观察、计数；其他检测按照具体采用的检测方法需要开展样本处理。开展病毒培养检测时，将采集的液体样本进行预处理，除去干扰培养的杂质，再接种到敏感细胞或敏感实验动物体内进行病毒分离、培养，进行定量分析。病毒培养以外的其他检测或分析，则按照具体采用的检测方法需要开展样本处理。

    - 培养观察

      - 营养培养基适合于细菌的培养、菌落计数和定性鉴定，但也能培养某些放线菌、酵母菌等真菌。实验人员必须经过专业培训，能从菌落形态来直接区分细菌与真菌，细菌可以鉴定到属或者种。

      - 沙氏培养基适合于真菌的培养、菌落计数和定性鉴定，但也能培养某些放线菌、酵母菌和其它细菌。实验人员必须经过专业培训，能从菌落形态来直接区分真菌与细菌，真菌可以鉴定到属或者种。

      - 细胞培养病毒，如果在显微镜下观察到有细胞特异性死亡，且没有污染，应按照病毒分离鉴定的程序继续培养、分离和鉴定。实验人员必须经过专业培训，能从识别病毒生长、分析、鉴定。

      - 动物培养病毒，在病毒接种敏感动物后，应每天观察动物的状态和行为，如观察到舞动有异常行为（如反应迟钝、行动缓慢等）或异常特征（如耸毛、萎靡等）时，可以初步判断为病毒感染发病，应及时收取发病动物，解剖取组织、器官、血液等样本进行检测或显微镜观察。如无异常行为或异常特征，一般饲养21天后，全部处置。

    - 计数

      - 使用直径90mm的标准培养皿时，细菌菌落计数的最佳范围是40到60菌落（CFU）每皿。而有效的计数结果，每皿应大于10个菌落，小于约100个菌落。在培养后24h后开始首次检查平皿，之后每隔12h检查一次，直至培养48h结束。记录下每个稀释梯度48h内生长的最多菌落数。若无菌落生长也同样需要记录。菌落计数的操作应在二级生物安全柜中进行，避免污染。

      - 使用直径90mm的标准培养皿时，真菌菌落计数的最佳范围是40到60菌落（CFU）每皿。而有效的计数结果，每皿应大于10个菌落，小于约100个菌落。在培养后的第2d开始首次检查平皿，之后定期检查(最好每天检查)，直至培养7d结束。记录下每个稀释梯度7d内生长的最多菌落数。若无菌落生长也同样需要记录。菌落计数应在二级生物安全柜中进行，尽可能轻，避免导致真菌孢子播散，引起子代菌落定殖。

      - 使用标准细胞培养瓶培养时，病毒噬斑（CPU）计数的最佳范围是6～8个CPU/cm2。在培养后的第1d开始首次检查平皿，之后定期检查(最好每天检查)，直至培养4d结束。记录下每个稀释梯度4d内生长的最多菌落数。若无菌落生长也同样需要记录。操作培养瓶应在二级生物安全柜中进行，尽可能轻，避免污染影响细胞生长。

    - 结果计算和表达

应选用菌落分散良好且菌落数量有效的平皿（见5.1.3）进行结果计算。

      - 对于用固体介质撞击式采样的的空气样本中微生物浓度的计算。

空气中的微生物浓度计算公式（1）

CF=nCFUV×T×1000      (1)

其中：

CF：空气样本中的菌浓度，单位CFU/m3;

nCFU：采样平皿菌落生长总数，单位CFU；

V：采样流量，单位L/min；

T：采样时间，单位min。

      - 对于用液体介质冲击式采样、滤膜采样采集的空气样本中的微生物浓度的计算。只有某一个稀释梯度的平皿能够进行有效计算。但有时也可以计算两个稀释梯度（特别是稀释倍数为1:2时）。

空气微生物浓度计算：

原菌液浓度的计算根据以下公式（2），从平皿菌落数换算而来：

CF=nCFUVs×1000      (2)

其中

CS：原菌液浓度，单位CFU/ml；

nCFU：某稀释梯度下的菌落生长总数，单位CFU；

VS：计算的总体积，单位ml，指该稀释梯度下的原样品含量，见公式（3）

VS＝n p V tfd         （3）

其中

np：用于计数的平皿数量；

Vt：涂布平皿上的菌液的体积，单位ml；

fd：该稀释梯度的倍数（原代菌液fd=1；当稀释倍数1：10时fd=0.1，以此类推）。

  - 生物气溶胶的定性分析

通过微生物的形态学、生化反应、血清学、PCR和基因序列测序等分析方法对采集的生物气溶胶样本中的微生物种类的分析方法。

    - 形态学分析

适用于生物气溶胶颗粒中培养出来的细菌和真菌的定性分析。通过染色和显微镜观察，确定细菌和真菌的形态特征，对其进行归类。参照国家或行业标准执行。

    - 生化反应分析

适用于生物气溶胶颗粒中培养出来的各种细菌鉴定分析。参照国家或行业标准执行。

    - 血清学分析

适用于生物气溶胶颗粒中培养出来的各种细菌和病毒的定性分析。参照国家或行业标准执行。

    - PCR分析

适用于生物气溶胶颗粒中细菌、病毒和真菌的定性分析。参照国家或行业标准执行。

    - 基因序列测序分析

适用于生物气溶胶颗粒中细菌、病毒和真菌的定性分析。参照国家或行业标准执行。

参考文献

- EN 13098：2000Workplace atmospheres — Guidelines for measurement of airborne micro-organisms and endotoxin.

- EN ISO14698-1：2003 Clean rooms and associated controlled environments — Biocontamination control —Part 1: General principles and methods.

- ISO 16000-16：2008Indoor air ― Part 16: Detection and enumeration of moulds ― Sampling by filtration.

- ISO 16000-17：2008Indoor air ― Part 17: Detection and enumeration of moulds ― Culture-based method.

- ISO 7708：1995Air quality ― Particle size fraction definitions for health-related sampling.

- ISO 8199：2005 Water quality ― General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture.

附录A生物气溶胶采样器的性能和选择原则

A1．概述

要了解生物气溶胶的特性和潜在危害，需要充分了解气溶胶采样、微生物活性、微生物培养与分析等原理。在采集生物气溶胶样本时，采样设备能够最大量地捕获空气中的生物粒子，同时尽量减少对所采集粒子生物活性的影响。有时这两个目的不能同时达到，尤其是捕获具有生物活性的微生物颗粒。在评价生物气溶胶危害时，最理想的采样状态是能知道空气中的总粒子浓度、粒子分布情况、以及空气中具有活性的微生物粒子浓度。

A2．生物气溶胶采样器的采样效率和空气动力学性能

不同采样原理的生物气溶胶采样器其采样效率是不同的，基于采样后的分析方法和采集的生物气溶胶类型（细菌、病毒、真菌、毒素等）的考虑，在选择生物气溶胶采样器时，应考虑充分了解生物气溶胶采样器的采样效率等性能参数，包括总采样效率、生物采样效率、采样流量、采样介质。

A3．微生物经采样后的生物活性

用于采集空气中液体或者固体颗粒物的采样器通常并不适用于生物气溶胶的采样。剪切力，静电力，以及脱水作用可以造成生物气溶胶的损失，使用剪切力低的采样器可以降低微生物活性的损伤，但是这种采样器通常其物理采样效率也较低。

附录B生物气溶胶采样和定量分析（培养分析法）记录

表1 生物气溶胶采样记录表

| 委托人： |  |  |  |  |  | 任务号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标： |  |  |  |  |  | 采样器类型和序列号： |  |  |  |  |
| 采样地点： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 样本号 | 采样开始时间 （时间） | 采样量 （m3） | 采样时间 （min） | 源距离 （m） | 温度 （°C） | 相对湿度 （%） | 气压 （Pa） | 风向 | 风速 （m/s） | 气象条件 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地理概况应记录在草图中。

观察情况：

实验室负责人：

采样人签字：

日期：

表2 采样期间活动和干扰情况记录表

| 委托人： |  | 任务号： |
| --- | --- | --- |
| 目标： |  | 采样器类型和序列号： |
| 采样地点： |  | 日期： |
| 样本号 | 采样期间的活动或干扰 （潜在的二次激发源、气味感觉、再悬浮粒子概况） |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

实验室负责人：

采样人签字：

日期：

表3 生物气溶胶样本接受记录表

| 采样人姓名/实验室 |  |
| --- | --- |
| 采集空气量 |  |
| 采样日期 |  |
| 样本接受日期 |  |
| 样本接受人姓名 |  |
| 运输后样本状态 |  |
| 样本储存温度 |  |
| 样本接受处理措施 |  |
| 其他： |  |

表4 培养基的特性

| 生产商/类型： |  |
| --- | --- |
| 商用琼脂平板： |  |
| 自制琼脂平板： |  |
| 培养开始时间： |  |
| 培养温度： |  |
| 样本储存温度 |  |

实验室负责人：

采样人签字：

日期：

表5 样本培养菌落计数数据清单

| 培养温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菌落计数起始时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 菌落计数结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稀释度 | 平板号 | 计数日的菌落数 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A1ml（100） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A1ml（100） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A（100） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| B（10-1） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| C（10-2） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| D（10-3） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| E（10-4） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| F（10-5） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| G（10-6） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| H（10-7） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |

记录人：

备注：

表6 生物气溶胶培养分析方案

| 记录清单资料（实验室/样品名称/编号） | 稀释度或平板（如A1、B等） | 菌落数 | 记录日期 | 菌落数平均值 | 采集空气量（m3） | 结果 （CFU/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

计算结果记录人：

附录C 生物气溶胶定性分析（非培养分析法）记录

微生物的形态学、生化反应、血清学、PCR和基因序列测序等定性分析方法均参照国家或行业标准执行，实验记录也参照国家或行业标准执行的格式执行。